浙江优亿医疗器械股份有限公司年5万立方辐照的电子束灭菌项目

竣工环境保护验收意见

2024年03月22日，浙江优亿医疗器械股份有限公司根据浙江优亿医疗器械股份有限公司年5万立方辐照的电子束灭菌项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ1326）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江台州市仙居县白塔镇仙居经济开发区白塔区块优亿路浙江优亿医疗器械股份有限公司（厂区三）。

项目性质：新建。

建设内容：公司在厂区三的4#车间一层新建1座电子加速器机房及配套用房，布置1台IS1020型电子加速器（最高能量为10MeV、功率为20kW），属于Ⅱ类射线装置。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《浙江优亿医疗器械股份有限公司年5万立方辐照的电子束灭菌项目环境影响报告表》编制。2022年4月6日，台州市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“台环辐〔2022〕4号”。

本项目于2022年5月30日开工建设，2023年12月19日申领了辐射安全许可证，2024年1月12日投入调试运行。

本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

本项目实际总投资为3150万元，其中辐射安全与防护设施实际总概算为110万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

辐射屏蔽措施：本期验收的电子加速器机房为混凝土结构，一层为辐照室，二层为主机室。

本项目电子加速器机房防护门上粘贴了电离辐射警告标志，防护门上方设置有工作状态指示灯，设置了束流控制系统、调制器联锁、冷却水联锁、加速器真空联锁、钛窗冷却联锁、控制台紧急联锁、操作人员钥匙联锁、钥匙控制、门机联锁、束下装置联锁、信号警示装置、巡检按钮、防人误入装置、急停装置、剂量联锁、通风联锁、烟雾报警、应急照明等。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

辐射安全措施：

（1）公司已成立辐射安全和环保小组，明确了管理机构和管理人员的职责，负责辐射安全与防护监督管理工作。

（2）公司已组织4名辐射工作人员参加培训，经考核合格后，取得了辐射合格证书；4名辐射工作人员在浙江省台州医院进行了上岗前体检，并建立了职业健康档案；公司为4名辐射工作人员均配备了个人剂量计，并委托杭州市职业病防治院每三个月进行个人剂量检测。

（3）公司已将4名辐射工作人员的辐射安全与防护考核成绩报告单、个人剂量检测档案、职业健康档案进行归档保存。

（4）公司已制定了《电子直线加速器操作规程》、《辐射安全环保小组岗位职责》、《辐射安全档案管理规定》、《辐射工作人员辐射安全培训管理规定》、《辐射环境监测方案》、《辐射防护和安全管理规定》、《加速器检修维护规定》、《射线装置使用登记和台账管理规定》、《自行检查和年度评估管理规定》等一系列辐射管理制度。

（5）公司已配备便携式辐射监测仪1台、固定式辐射监测仪1台、个人剂量报警仪4个。

三、工程变动情况

经现场调查、查阅资料，并与环评作对比，本项目建设内容与规模与环评一致，不涉及环境保护安全与防护设施措施的重大变动。

四、环境保护设施防护效果

监测结果表明：

（一）辐射工作场所与环境辐射水平为0.15μSv/h~0.22μSv/h，符合《电子加速器辐照装置辐射安全和防护》（HJ979-2018）规定：电子加速器辐照装置外人员可达区域屏蔽体外表30cm处及以外区域周围剂量当量率不能超过2.5μSv/h。

（二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众人员的年有效剂量分别满足环评批复的5mSv和0.1mSv的剂量约束值。

五、验收结论

浙江优亿医疗器械股份有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意浙江优亿医疗器械股份有限公司年5万立方辐照的电子束灭菌项目环境影响报告表（台环辐〔2022〕4号）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

（1）加强辐射安全设施的日常检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

浙江优亿医疗器械股份有限公司                                                 2024年03月22日

浙江优亿医疗器械股份有限公司年5万立方辐照的电子束灭菌项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 （验收负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |